Załącznik nr A do SIWZ

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Przenośny, niskotłowy spektrometr alfa-beta do pomiaru filtrów i próbek stałych

- System z manualnym zmieniaczem próbek i wielokanałowym analizatorem widma (min. 256 kanałów);

- System dwu detektorowy, pomiar próbki za pomocą detektora półprzewodnikowego współpracującego  w antykoincydencji   z detektorem osłonnym;

- System nie wymaga do pracy żadnych gazów pomiarowych;

- Automatyczna identyfikacja i kompensacja wpływu radonu i toronu podczas pomiaru aerozoli na filtrach;

- Wymagane TŁO nie większe niż:

  - 0, 08 CPM dla promieniowania ALFA (próg od 3 MeV)

  - 12 CPM dla promieniowania BETA (próg od 125 keV);

- Wydajność dla źródła o średnicy 50 mm:

  - Alfa (Am-241) nie mniej niż 30%

  - Beta (Sr-90) nie mniej niż 22%;

- Możliwość odczytu wyników bez użycia zewnętrznego komputera, w terenie za pomocą wbudowanego ekranu LCD;

- Możliwość komunikacji z komputerem zewnętrznym;

- W zestawie uchwyty na filtry o średnicy 47 mm i 101,6 mm;

- W zestawie źródło kalibracyjne alfa (Am-241) i beta (Sr-90) o średnicy 50 mm z CERTYFIKATEM

- Zasilanie akumulatorowe i sieciowe;

- Oprogramowanie do komunikacji z zewnętrznym komputerem, transmisji wyników i tworzenia protokołów pomiarowych.